## 送修
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 故障描述 | 编号 | 维修报价（元） | 备注
1 | ICU | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 不会报警 | 31 | 980
2 | ICU | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 系统故障 | 20 | 1100
3 | ICU | 营养泵 | 深科 | SK-700I | 交流电报警 | 49 | 1100
4 | ICU | 双道微量注射泵 | 深科 | SK-500III | 泵2不会运转 | 28 | 1300
5 | ICU | 双道微量注射泵 | 深科 | SK-500III | 夹坏 | 29 | 750
6 | ICU | 双道微量注射泵 | 佳士比 | F8 | 夹坏 | 59 | 750
7 | ICU | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50F6 | 开机报警 | 6 | 950
8 | ICU | 监护仪 | 飞利浦 | MP30 | 有创压故障 |  | 1900
9 | ICU | 监护仪 | 飞利浦 | X2 | 电池故障 |  | 1900
10 | ICU | 除颤仪 | 卓尔 | M-Series | 机器无法设置时间 |  | / | 需拿来设置一下，无硬件问题，不收费。
11 | 麻醉科 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50F6 | 拉杠坏 |  | 760
12 | 麻醉科 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50F6 | 一通道无法识别注射器 |  | 950
13 | 麻醉科 | 监护仪 | 飞利浦 | MP30 | 模块接触不良 |  | 1700
14 | 麻醉科 | 监护仪 | 飞利浦 | MP50 | 电源故障 |  | 1800
15 | 麻醉科 | 监护仪 | 飞利浦 | M3001A | 血压故障 |  | 1700
16 | 麻醉科 | 监护仪 | 飞利浦 | M3001A | 血压故障 |  | 1700
17 | 麻醉科 | 监护仪 | 飞利浦 | M3001A | 心电故障 |  | 1700
18 | 麻醉科 | 监护仪 | 飞利浦 | M3001A | 有创压故障 |  | 1700
19 | 胸心二科 | 监护仪 | 迈瑞 | ePM10 | 黑屏 | 13 | 2000
20 | 胸心二科 | 输液泵 | 迈瑞 | SK-901 | 系统故障 | 5 | 1140
21 | 产科 | 胎监探头 | 飞利浦 | M2734B | 无法测量数据 |  | 2900或2500 | 每台有需更换外壳2900，不需要更换外壳2500（备注：探头保修3个月）
22 | 产科 | 胎监探头 | 飞利浦 | M2734B | 无法测量数据 |  | 2900或2500
23 | 产科 | 胎监探头 | 飞利浦 | M2734B | 无法测量数据 |  | 2900或2500
24 | 产科 | 胎监探头 | 飞利浦 | M2734B | 无法测量数据 |  | 2900或2500
25 | 产科 | 胎监探头 | 飞利浦 | M2736A | 无法测量数据 |  | 2900或2500
26 | 产科 | 胎监探头 | 飞利浦 | M2736A | 无法测量数据 |  | 2900或2500
27 | 产科 | 胎监探头 | 飞利浦 | M2736A | 无法测量数据 |  | 2900或2500
28 | 产科 | 胎监探头 | 飞利浦 | M2736A | 无法测量数据 |  | 2900或2500
29 | 产科 | 胎监探头 | 飞利浦 | M2736A | 无法测量数据 |  | 2900或2500
30 | 神外二科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000A | 血压坏 | 23 | 1300
31 | 神外二科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000A | 电源故障 | 14 | 1100
32 | 妇科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000A | 旋钮坏，无法开机 | 4 | 1700
33 | 妇科 | 监护仪 | 金科威 | GS20 | 旋钮坏 | 7 | 1000
34 | 泌尿外科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000A | 电源故障 | 3 | 1140
35 | 心内一科 | 监护仪 | 飞利浦 | MP30 | 无法开机 | 2 | 2660
36 | 心内一科 | 监护仪 | 飞利浦 | VM6 | 风扇坏 | 27 | 760
37 | 心内一科 | 监护仪 | 飞利浦 | X2 | 血压坏 | 28 | 1900
38 | 神外二科 | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 更换电池 | 12 | 1500
39 | 神外二科 | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 电源故障 | 9 | 1900
40 | 神外二科 | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 血压坏 | 1 | 1900
41 | 神外二科 | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 电源故障 | 4 | 1900
42 | 心内一科 | 双道微量注射泵 | 迈瑞 | SK-803 | 2通道无法识别 | 23 | 1140
43 | 心内一科 | 双道微量注射泵 | 迈瑞 | SK-803 | 夹子坏 | 29 | 1140
44 | 神外三科 | 双道微量注射泵 | 迈瑞 | SK-803 | 系统故障 | 11 | 1140
45 | 神外三科 | 双道微量注射泵 | 迈瑞 | SK-803 | 系统故障 | 21 | 1140
46 | 神外三科 | 双道微量注射泵 | 迈瑞 | SK-803 | 系统故障 | 18 | 1140
47 | 血甲外科 | 双道微量注射泵 | 迈瑞 | SK-803 | 屏幕坏 | 1 | 1520
48 | 新生儿科 | 双道微量注射泵 | 迈瑞 | SK-803 | 更换电池 | 1 | 950
49 | 新生儿科 | 双道微量注射泵 | 迈瑞 | SK-803 | 更换电池 | 3 | 950
50 | 新生儿科 | 双道微量注射泵 | 迈瑞 | SK-803 | 更换电池 | 5 | 950
51 | 新生儿科 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50F6 | 主板烧坏 | 14 | 1520
52 | 新生儿科 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50F6 | 主板烧坏 | 28 | 1520
53 | 新生儿科 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50F6 | 无法开机 | 49 | 1330
54 | 新生儿科 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50F6 | 两道夹杆坏 | 58 | 1330
55 | 新生儿科 | 双道微量注射泵 | 佳士比 | F6 | 主板烧坏 | 41 | 1330
56 | 新生儿科 | 双道微量注射泵 | 佳士比 | F6 | 主板烧坏 | 70 | 1330
57 | 新生儿科 | 双道微量注射泵 | 深科 | SK-500III | 两道夹杆断裂 | 53 | 1140
58 | 儿科二区 | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 无法开机 | 6 | 1900
59 | 呼吸内科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000APro | 无法开机 | 22 | 1520
60 | 呼吸内科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000APro | 无法开机 | 7 | 1520
61 | 呼吸内科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000APro | 无法开机 | 8 | 1520
62 | 呼吸内科 | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 无故报警 | 8 | 1140
63 | 呼吸内科 | 小儿吸痰器 | 斯曼峰 | RX-1A | 吸力弱，声音很响 | 1 | 1520
64 | 呼吸内科 | 雾化器 | 鱼跃 | 407A | 无法开机，无力 | 加3 | / | 无修
65 | 呼吸内科 | 双道微量注射泵 | 迈瑞 | sk803 | 自检失败 | 10 | 1140
66 | 呼吸内科 | 输液泵 | 美瑞华 | MR-508 | 报气泡，阻塞反复报 | 12 | 1330
67 | 呼吸内科 | 监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N12 | 血压报警 | 28 | 1900
68 | 内分泌 | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 心率无法检测 | 3 | 1900
69 | 内分泌 | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 血压故障 | 6 | 1900
70 | 内分泌 | 除颤仪 | 卓尔 | zoll M-Series | 时间校准一段时间后不准，监护模式心电波动乱 |  | / | 无修，更换线后应该就可以
71 | 内分泌 | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 无法开机 | 2 | 1900
72 | 肾内 | 监护仪 | 金科威 | UT4000APro | 无法开机 | 8 | 1520
73 | 肾内 | 监护仪 | 金科威 | UT4000APro | 屏幕 坏 | 7 | 1520
74 | 肾内 | 双道微量注射泵 | 迈瑞 | sk803 | 自检失败 |  | 1140
75 | 肾内 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50F6 | 推泵坏，流速与实际不符 | 6 | 1140
76 | 血液内科 | 输液泵 | 美瑞华 | MR-508 | 无法开机 | 1 | 1140
77 | 血液内科 | 输液泵 | 美瑞华 | MR-508 | 无法开机 | 2 | 1140
78 | 血液内科 | 输液泵 | 美瑞华 | MR-508 | 流速过快 | 3 | 950
79 | 放疗 | 监护仪 | 金科威 | UT6000A | 充不进电 | 1 | 1520
80 | 放疗 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50F6 | 充不进电 | 1 | 1140
81 | 肿瘤一 | 监护仪 | 金科威 | UT4000A | 无法开机 | 4 | 1520
82 | 产科门诊 | 胎心监护仪 | 飞利浦 | Avalon FM20 | 打印机坏 |  | 1900
83 | 肝胆小儿 | 双道微量注射泵 | 佳士比 | F6 | 第一拉杆坏 | 6 | 950
84 | 脊柱外科 | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 触屏坏 | 5 | 1900
85 | 消化内科 | 心电图机 | 日本光电 | ECG-1250P | 波形几分钟后无显示 |  | 1900
86 | 感染科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000B | 血压接口松动，无法检测血压 | 5 | 800 | 需带线过来
87 | 创伤骨科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000APro | 屏幕坏、显示电极脱落 | 5 | 1710
88 | 胃肠外科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000APro | 电源适配器坏，无法开机 | 7 | 1140
89 | 消化内科 | 监护仪 | 飞利浦 | MA01810-1099 | 屏幕坏 | 3 | 1900
90 | 消化内科 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | F8 | 第一道拉杆坏，第二道推杆坏 | 5 | 1520
91 | 消化内科 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | F8 | 堵塞不会报警 | 6 | 1330
92 | 肝胆小儿 | 输液泵 | 美瑞华 | MR-508 | 开机键开机简单，无法关机 | 14 | 1330
93 | 神经内一科 | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 无法检测到夹管 | 3 | 1140
94 | 神经内三科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000APro | 心率无法检测 | 2 | 1520
95 | 神经内一科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000B | 无法检测血氧 | 11 | 1520
96 | 神经内二科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000APro | 心电无法检测 | 12 | 1520
97 | 心胸外一科 | 监护仪 | 迈瑞 | iMEC10 | 血氧接口坏 | 2 | 1520
98 | 神经内三科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000APro | 无法测量血压 | 5 | 1520
99 | 全科医学科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000APro | 屏幕坏 | 3 | 1520
100 | 急诊科 | 监护仪 | 飞利浦 | VM6 | 屏幕坏 | 5 | 1900
101 | 急诊科 | 监护仪 | 飞利浦 | VM4 | 测血压按键坏 | 7 | 1064
102 | 急诊科 | 监护仪 | 飞利浦 | VM6 | 系统故障 | 8 | 1900
103 | 全科 医学科 | 监护仪 | 飞利浦 | VM6 | 屏幕 坏 | 9 | 1900
104 | 急诊科 | 单道微量注射泵 | 史密斯 | Graseby C6 | 推杆坏 | 7 | 950
105 | 神内一 | 监护仪 | 金科威 | UT4000APro | 无法测量血压，心电无法检测 | 15 | 1520
106 | 神内二 | 监护仪 | 金科威 | UT4000APro | 血压超过150mmHg无法测量 | 9 | 1520
107 | 急诊科 | 监护仪 | 飞利浦 | VM6 | 无法测量血压 | 3 | 1520
108 | 麻醉科 | 监护仪 | 飞利浦 | MP50 | 血压故障 |  | 1900
109 | 介入手术室 | 双道微量注射泵 | 深科 | SK-500III | 无法启动，松手就黑屏 |  | 1520
110 | 脊柱外科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000APro | 电源适配器坏，无法测量血压 | 10 | 1140
111 | 胃肠外科 | 监护仪 | 飞利浦 | VM6 | 无法测量血压 | 1 | 1520
112 | 胃肠外科 | 监护仪 | 飞利浦 | UT4000B | 血氧接口坏 | 3 | 1330
113 | 消化内科 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | F6 | 无法启动 | 2 | 1140
114 | 消化内科 | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 开机就报气泡 | 4 | 1140
115 | 消化内科 | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 开机就报ERR1 | 18 | 1140
116 | 急诊科 | 注射泵 | 史密斯 | Graseby C6 | 拉杆断裂 | 8 | 950
117 | 新生儿 | 监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N12 | 屏幕坏 | 14 | 2200
118 | 新生儿 | 监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N12 | 屏幕坏 | 15 | 2200
119 | 新生儿 | 监护仪 | 迈瑞 | ePM10 | 入液，主板烧坏 | 19 | 2800
120 | 消化内科 | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 开机就报ERR1 | 23 | 1140
121 | 肝胆小儿 | 监护仪 | 金科威 | UT4000APro | 电源适配器坏，无法开机 | 9 | 1140
122 | 产科门诊 | 便携式胎心监护仪 | 理邦 | EDAN SD5 | 无胎心音信号 |  | / | 无修
123 | 神外三科 | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 主机烧坏 | 20 | 1900
124 | 神外三科 | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 主机烧坏 | 17 | 1900
125 | 神外三科 | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 主机烧坏 | 14 | 1900
126 | 神外三科 | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 主机烧坏 | 13 | 1900
127 | 神外三科 | 监护仪 | 飞利浦 | VM6 | 主机烧坏 | 8 | 1900
128 | 神外三科 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50F6 | 主机烧坏 | 3 | 1140
129 | 神外三科 | 单道微量注射泵 | 史密斯 | Graseby C6 | 主机烧坏 | 1 | 1140
130 | 神外三科 | 单道微量注射泵 | 史密斯 | Graseby C6 | 主机烧坏 | 4 | 1140
131 | 神外三科 | 单道微量注射泵 | 史密斯 | Graseby C6 | 主机烧坏 | 9 | 1140
132 | 神外三科 | 单道微量注射泵 | 史密斯 | Graseby C6 | 主机烧坏 | 12 | 1140
133 | 神外三科 | 单道微量注射泵 | 史密斯 | Graseby C6 | 主机烧坏 | 5 | 1140
134 | 神外三科 | 单道微量注射泵 | 史密斯 | Graseby C6 | 主机烧坏 | 11 | 1140
135 | 肝胆小儿 | 输液泵 | 美瑞华 | MR-508 | 开机报气泡，报阻塞 | 8 | 1330
136 | 康复 | 双道微量注射泵 | 迈瑞 | sk803 | 系统故障，大概率需要换电池 | 2 | 1140
137 | 急诊科 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50F6 | 不储电 | 4 | 950
138 | 介入室 | 监护仪 | 飞利浦 | MX700 | 反复多次自动闪退重启，无法使用 |  | 3500